| 全国职业技能大赛“珠宝玉石鉴定”赛项实训工作台项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | ▲珠宝玉石鉴定国赛实训工作台 | ★工作台的功能应能满足教育部2019年珠宝玉石鉴定技能大赛国赛竞赛内容训练的要求。 专为珠宝高校珠宝鉴定实训室设计的飞博尔智能型鉴定实训台，一改传统实训台杂乱无章的现象，人性化设计，有机组合各种鉴定仪器，集实用性与观赏性于一体，功能强大、操作方便；★内置全数字智能照明控制系统，★所有仪器照明通过平板电脑FGS操作系统精确控制开关及亮度调节(显微镜的亮度单独控制)；★智能触屏，安全快捷；整机设计科学，结构稳固、耐用，配备齐全；★有机组合了十多种钻石分级及宝玉石鉴定常规仪器，完全满足常规实训室教学需要； ★中标公示期内，提供生产厂家针对本项目授权和质保 一、工作台整体规格参数 1.工作台整体规格：长2000mm*宽810mm*高1000mm； 2.框架结构：工作台采用钣金、钢架结构，整机结构稳固、耐用、美观精致。钣金表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电75um喷涂，180℃高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性； 3.板材：工作台面采用实验室专用耐磨、耐水、耐化学侵蚀的黑色实芯理化板； 4.★内置FGS全数字智能照明控制系统，利用智能网关功能，实现精确控制开关及亮度调节，智能触屏，安全快捷； 5.整机输入电压：AC 220V±10%； 6.继电器（开关）最大切换电流：16A 7.★开关回路开关负载（阻性）：AC 250V/抗浪涌能力达到170A 8.★继电器机械耐久性：10,000,000次 9.★继电器电耐久性：100,000次 10.★每个调光回路输出：220W 1A 11.★静功率消耗：8W 12.★最大功耗：10W 13.整机最大功率：300W 14.平板电脑：品牌平板电脑，左右各一台；8-10英寸全视角电容屏，支持5点触控；采用4核高速集成芯片； 15.管控功能：★教师可以根据教学需要管控各种仪器的功能操作，比如本课时讲折射仪的使用就只打开折射仪的功能，其它仪器操作功能都关闭，学生无法使用； 二、内置设备仪器参数及数量 内置设备仪器参数及数量具体如下： 1. 旋臂式宝石显微镜：1台：旋臂式底座，可以360°旋转；镜体可0-45°范围内自由调节；滚珠式导轨，可调自锁紧机构；两边都有宝石夹的安装孔；提供亮域、暗域、顶光和侧光四种照明方式；★10W大功率连续可调美国进口LED底灯，节能高效；采用最新款照明系统，★使得亮域、暗域两种照明方式完全分离，有效解决传统亮域时暗场光线同时存在的照明光线混乱问题；装配光束直径2-42mm连续可调大光栏，★环形暗场柔光器无螺钉固定设计，减去螺钉影像干扰，提供优质暗场；★顶灯为6W连续可调超高亮度LED白光面光源，6500+500K色温符合钻石分级照明要求；★12V/100w优质高聚光冷光型卤素灯杯侧光辅助照明,亮度可调；★增设正交偏光锥光系统，增加宝石正交偏光下的关键鉴定依据；配F07镜头：光学部件经过特殊膜层处理，在超宽视野中形成良好对比度的平坦图像，视场边缘图像也清晰明亮，可与进口OLYMPUS体视显微镜SZ61相媲美；★10.0X-67.5X连续变倍，变倍比6.7：1；工作距离110mm； 2. ★宝石夹：2把，平面型宝石夹，对宝石光线几乎无遮挡；夹持面镭雕防滑网纹，夹持牢固不蹦石；设有大小二个规格椭圆夹持孔，较大宝石夹持更牢固；4mm通用插头，能联接大多宝石显微镜工作台； 3.宝石折射仪：2台，立方氧化锆（CZ）测试棱镜，测定范围：1.35-1.85，精度：≤±0.002；★专业的光学设计，阴影边界超平直、清晰；★全不锈钢台面，耐腐蚀、易清洗；内置准单色LED光源；配备一个偏光片、一瓶折射油，折射率1.78±0.005；★独特的压出式折射油瓶设计，克服了传统油瓶的易碎、易泼洒、不好控制滴量等缺陷，使用更安全、经济、方便； 4.台式偏光镜：2台，49mm大口径偏光镜；旋转载物台；★配大口径锥光透镜，专用可调节支架；★长寿命、仿白炽灯暖白光LED冷光源，便于观察干涉图及更有利于保护偏光片； 5.紫外灯：2台，★365nm和254nm波长紫外光；★设置了带放大目镜的观察口；★抽屉式观察暗箱，不仅能够达到在暗室环境观察的效果，而且放取样品方便快捷。 6.光纤灯：1台，★12V/100w优质高聚光冷光型卤素灯杯，使得发光效率更高，同时对光纤管的烤度降到最小；可调高效光源；★配备二头耐高温光纤硬管；独特的灯架装置使灯泡的更换更加快捷和安全； 7.棱镜分光镜：2支，棱镜式，三组合，高分辨率；黑色外壳，避免反射光干扰； 8.光栅分光镜：2支，光栅式，高分辨率；黑色外壳，避免反射光干扰； 9.旋转二色镜：2支，优质冰洲石，标准长方形窗口与方形窗口可选；★旋转支架，宝石和二色镜均能360°旋转并可上下、前后调节；黑色外壳，避免反射光干扰；大目镜，观察效果更清晰； 10.滤色镜：2个，优质光学玻璃滤色片；★永不退色，不脱胶；铝合金磨沙外壳，精致高档； 11.放大镜：2个，★优质光学级放大镜，三组合，消色差、像差；10倍，直径20.5mm； 12.镊子：2把，M号，高弹性，优质不锈钢镊子 13.钻石比色灯：2台，全光谱连续谱光源；★节能环保6W高亮度LED面光源，光场稳定不闪烁；★色温6500+500k，符合钻石分级照明要求；★亮度连续可调，柔光挡板，比色、分级随需而定；★黑白背景板；照明角度可调；★配备托盘、分级板、酒精广口瓶； 14.切工镜：2支：5倍，优质塔型切工镜； 15. 钻石莫桑石两用仪：2支，多功能的仪器，设计新颖、使用方便、操作简单，一次检测即可区分钻石、 莫桑石及CZ之类的伪品；*金属探测器；*低电压报警*六分钟自动关闭以节省电池*电源：3只 AAA电池或6V外接电源； 16.电子天平：1台，★精密直读式密度（比重）天平，内置比重程序； ★ 比重解析度0.001g；★超级双杠杆单体传感器；★40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快；★内置RS232接口，符合GLP标准；★四级防震；★最大称重220g，可读性0.1mg，称盘尺寸90mm；★重复性≤±0.1mg，★线性≤±0.2mg，外校校准方式； 17.静水称重器：电子天平测量宝石比重的附件；含U形桥、支架、宝石篮、量杯； 18.克拉电子称：2台，珠宝克拉称，最大称重100ct，精度0.005ct； 19.三用方形数显卡规：2把，★三用宝石卡表,卡尺式，测量范围0-25mm，分辨力0.01mm。 ★投标时提供实际供货设备图片。 技术响应说明：标注★条款为重要技术指标条款，投标人必须满足，否则导致废标。 ★该产品中标供应商须于中标公示期内到采购人指定地点提供样机进行产品现场演示，如功能不满足招标参数要求，属虚假应标，追究相关法律责任。 ★设备到校，提供原厂工程师设备培训。 | 1 | 台 | 89600 | 89600 |